2.新款杨氏模量测定仪

新款杨氏模量测定仪的实物图如图8-5所示，金属丝上下两端用钻头夹具夹紧，上端固定于双立柱的横梁上，下端钻头卡的连接拉杆穿过固定平台中间的套孔与一杠杆放大结构相连，杠杆放大比例为1：10，即加100g的砝码相当于加1000g的砝码，在载物台上放一个可将微小伸长放大的光学元件——光杠杆，两者结合实现二次放大。

图8-5 新款杨氏模量测定仪

光杠杆结构实物图如图8-6所示，在等腰梯形的铁板的底边两个角和顶边中点处，各有一个尖头螺钉，底边连线上的两个螺钉B，C称为前足尖，顶点上的螺钉A称为后足尖，A到BC连线的距离b称为光杠杆常数。测量标尺在反射镜的侧面并与反射镜在同一平面上，测量时两个前足尖放在杨氏模量测定仪的固定平台上，后足尖则放在待测金属丝的测量端面上，该测量端面就是与金属丝下端夹头相固定连接的水平托板。当金属丝受力后，产生微小伸长，后足尖便随测量端面一起做微小移动，并使光杠杆绕前足尖向上（下）转动一微小角度，从而带动光杠杆反射镜相对测量标尺转动相应的微小角度，这样灯尺的像在光杠杆反射镜和调节反射镜之间反射，便把这一微小角位移放大成较大的线位移。

图8-6 新款光杠杆结构		           	图8-7 新款望远镜尺组

望远镜尺组结构如图8-7所示。它由内调焦望远镜和米尺组合而成。通过望远镜及灯尺固定旋钮可分别改变它们在三脚架立柱上的高度；通过灯尺调整螺丝还可以改变标尺与其支架的相对位置；立柱铅直度靠其底脚螺丝调节 (目测)。尺读望远镜主要由物镜和目镜组成。由于采取了内调焦结构，使外形尺寸、最短视距大大缩小，便于室内使用，即使在无照明光源的情况下亦可使图像清晰。使用时，先取下物镜罩，调节目镜的视度圈，使分划板刻线清晰；移动镜尺组三脚架或松开望远镜固定旋钮以调节其高度或角度，使镜筒对准待观测目标(如灯尺在反射镜中的像)；调节目镜下侧附近的微动手轮，从目镜端以准星仔细瞄准目标；最后调节内调焦手轮，调整视距，直至被观测目标（灯尺）在视场中心且成像清晰为止。

图8-8 二次放大光杠杆放大测量示意图

此时的光杠杆放大测量示意图如图8-8所示，B为两平面镜间距，b是光杠杆常数。产生的微小偏转角用，标尺光线经过光杠杆的两次反射和在辅助反射镜上的一次反射后到达标尺P3处，在望远镜上读到的读数是经过放大产生的P3的值，|P3-P0|即为放大后钢丝伸长量h。由图8-8可知

(8.7)

由于很小，即可做近似，所以，代入式（8.2）可得，

（8.8）