实验9   直流单臂电桥（惠斯登电桥）

一．目的要求

1.掌握电桥测量电阻的原理和方法。

2.了解电桥的测量精确度所依赖的条件。

3.学会使用箱式电桥。

二．引言

用伏安法测电阻，受所用电表内阻的影响，在测量中往往引入方法误差；用欧姆表测量电阻虽较方便，但测量精度不高。在精确测量电阻时，常使用电桥进行测量。其测量方法同电位差计一样同属于比较测量法。

电桥不仅可以测量电阻，还可以测量许多与电阻有关的电学量和非电学量（把这类非电学量通过一定的手段转换为电学量进行测量），而且在自动控制技术中也得到了广泛的应用。

本实验所讨论的是直流单臂电桥（又称惠斯登电桥），主要是用来测量中等阻值（10～105Ω）电阻的；测量低阻（10～10-5Ω）用直流双臂电桥（又称凯尔文电桥）；测量高阻（106～1012Ω）则用专门的高阻电桥或冲击法等测量方法。

三．原理

1.电阻的测量

直流单臂电桥的原理性电路如图所示。它是由四

个电阻Ra、Rb、R0、RX联成一个四边形回路，这四个电

阻称做电桥的四个“臂”。在这个四边形回路的一条对角

线的顶点间接入直流工作电源，另一条对角线的顶点间

接入检流计，这个支路一般称做“桥”。适当地调节R0值，

可使C、D两点电位相同，检流计中无电流流过，这时称

电桥达到了平衡。在电桥平衡时有：

RaIa=RbIb

RXIX=R0I0

且      Ia=IX, Ib=I0

则上式整理可得：

RX=RaRbR0                                               图9.1

为了计算方便，通常把Ra/Rb的比值选作成10n（n=0,±1,±2,…）。令C=Ra/Rb，则：

RX=CR0                                                       （9.2）

可见电桥平衡时,由已知的Ra、Rb（或C）及R0值便可算出RX。人们常把Ra、Rb称做比例臂，C为比例臂的倍率；R0称做比较臂；RX称做待测臂。

四．仪器用具

AC5/Ⅱ型指针式检流计，比例臂电阻四个（10Ω，100Ω，100Ω，1000Ω），电阻箱，甲电池二节，待测电阻两个，电键两个，滑线变阻器，微安表头一只（量限200μA,内阻700Ω左右），QJ—24型箱式直流电桥，数字繁用表。

五．实验内容

1.自组单桥测未知电阻R1、R2，并测出电桥的灵敏度S1、S2。要根据R1（即RX）的粗知值（R1在1.2KΩ左右，R2在50Ω左右）正确选取倍率C，即Ra、Rb。

测量完毕，计算RX的不确定度时，除考虑桥臂误差ρc和ρ0外，还应考虑到对电桥平衡的判断误差。由于人眼只能分辩出检流计0.1格的偏转量，故判断误差应为0.1/S，因此RX测量的总相对不确定度为：

ρX=ρC2+ρ02+(0.1S)2                                        (9.7)

对于R1来说，可采用换臂法再测一次，比较两次测出的R1值。取平均以消除倍率误差。

2.用QJ—24型电桥测R1和R2，并与自组桥的测量结果相比较，看看在误差范围内是否相吻合。

3．.用数字繁用表电阻档测量电阻。

六．注意事项

1.联好电路复查无误、倍率C和比较臂R0的值均已选置好、保护电阻R处于保护状态（K1断开）才许试接电源进行实验。如接通电源瞬间检流计指针锰偏撞针或一点不动应即断电检查原因。

2.换测电阻时，一定要重新选置Ra、Rb和R0，预先使桥接近平衡，并且断开K1，使R处于保护状态。改换电路必须先断开电源。

3.调节电桥平衡时，应采用接通一下检流计支路看看偏转大小，适当调节R0再接通一下检流计支路看看偏转大小的办法，不可使检流计在通电情况下调R0，以免损坏检流计或调节不精细。在调R0时要根据检流计的偏转大小和方向有目的地从高位至低位顺次逼近调节，不应盲目乱调。

七．考查题

1.在用电桥测量电阻时恰当选取倍率C的目的何在?在实验中怎样判断C选得是否适当?

2.影响RX测量精确度的因素有哪些?

3.电源电压不太稳定是否影响测量的精确度?电源电压太低为什么影响测量精确度?

4.若桥臂回路有导线不通，检流计偏转大或小？若检流计支路或电源支路不通，检流计偏转大或小？若C和R0预置不当，检流计偏转大或小？

八．思考题

1.若电桥保证准确度测量范围为20～99999Ω，要测一个1×106Ω左右的电阻，可否用一只1000Ω的标准电阻与之并联起来测量？能否测准？

2.根据实验中测R1和R2时的电路参数，由(9.5)计算电桥灵敏度S1和S2并与测量值比较，看看是否一致。

3.比较用自组桥和箱式桥的测量结果，为什么R1的测量值吻合得好而R2的测量值吻合得不好呢？（提示：本实验所用导线每根阻值为0.03～0.1Ω不等，它们是怎样影响测量结果的？）

4.用替代法测RX，即电桥平衡后若以电阻箱某值Rn替下RX时桥仍平衡，则RX=Rn。注意替代时需断开电源。这种测法要求Ra、Rb、R0准确吗？要求电源稳定吗？